## Slide 1: AVALIAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA O DESEMPENHO OPERACIONAL DA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Mestranda: Cíntia Amélia Soares Matos
Orientadora: Liséte Celina Lange
Belo Horizonte

## Slide 2
Tecnologias de tratamento: alteração das características físico-químicas e biológicas, visando a minimização dos riscos.
Principais formas de tratamento de RSS:
Figura 2 –Autoclave
Figura 1 –Incineração
Fonte: ABRELPE, 2016.
Fonte: ABRELPE, 2016.
Figura 3 –Microondas
Fonte: ABRELPE, 2016.
INTRODUÇÃO
Grupos de RSS tratados por autoclavação – Grupo A e Grupo E (risco biológico)

## Slide 3
Fonte: WHO, 2014.
Figura 4 – Esquema de uma autoclave
Umidade, calor e pressão para se atingir a inativação microbiana
Nível III - inativação de esporos de Geobacillus stearothermophilus com redução igual ou maior que 4Log10.
Parâmetros:
Temperatura: varia de 121 a 150°C
Pressão: cerca de 2,05 bar
Tempo: 30 a 60 minutos
Parâmetros já consolidados para autoclavação de produtos para saúde.
RSS ??
Autoclavação
INTRODUÇÃO

## Slide 4
Fonte: Adaptado de TENG et al., 2015.
Figura 5 – Alteração de pressão em autoclaves em função do tempo
Autoclavação
INTRODUÇÃO

## Slide 5
Monitoramento de eficiência do processo
Figura 6 – Indicadores biológicos (IB)
Não houve crescimento de esporos de G. stearothermophilus
Houve crescimento de esporos de G. stearothermophilus
INTRODUÇÃO
Os indicadores biológicos consistem em um número conhecido de microrganismos capazes de resistir ao agente esterilizante;
Avaliam se o grau de inativação foi atingido, por meio da alteração de cor (após incubado), não sendo possível a quantificação dos microrganismos.
Indicadores Biológicos (IB)

## Slide 6
Monitoramento de eficiência do processo
Figura 7 – Indicadores químicos (IQ)
INTRODUÇÃO
Indicadores Químicos (IQs)
.
Avaliam se os parâmetros temperatura, pressão e tempo, foram atingidos de maneira adequada;
O indicador químico altera totalmente a cor, caso o sistema de vácuo esteja funcionando de forma adequada, auxiliando a identificação de falhas.

## Slide 7
Pode acarretar:
Problemas de saúde pública
Necessidade de pesquisas sobre o tema para subsidiar a elaboração de instrumentos normativos
Impactos ambientais
Ausência de instrumentos normativos para o setor de autoclavação de RSS
INTRODUÇÃO

## Slide 8
Objetivo geral:
Avaliar os requisitos técnicos necessários para o desempenho operacional da atividade de autoclavação de resíduos de serviços de saúde.
Objetivos específicos:
Avaliar os procedimentos operacionais atualmente empregados na atividade de autoclavação de RSS no Estado de Minas Gerais;
Avaliar a eficiência do processo de autoclavação, com indicadores biológicos e químicos, em diferentes temperaturas e tempos de exposição;
Identificar a frequência adequada para monitoramento do processo por meio do uso de indicadores biológicos e químicos;
Avaliar o grau de confiabilidade dos indicadores biológicos, por meio de análises microbiológicas.
OBJETIVOS

## Slide 9
METODOLOGIA

## Slide 10
Figura 8 – Questionário sobre autoclavação de RSS
METODOLOGIA

## Slide 11
3 Cenários distintos
METODOLOGIA
Realização de testes com indicadores comerciais (biológicos e químicos)
Empreendimentos privados

## Slide 12
Figura 9 – Plano de testes
Temperatura comumente utilizada pelos empreendimentos
Temperatura máxima para utilização dos IBs
Faixa de temperatura utilizada para esterilização de produtos médico-hospitalares
METODOLOGIA
Em seguida foram realizados testes estatísticos - Teste qui-quadrado

## Slide 13
Figura 10 – Suportes para indicadores
Figura 11 – Suporte inserido no contêiner
METODOLOGIA

## Slide 14
Avaliação do processo de tratamento
METODOLOGIA
Instituição pública FUNED

## Slide 15
Temp. (operação): 127°C
Tempo: 1h30 min.
Testes conforme o padrão de tratamento da instituição: com os indicadores biológicos inseridos dentro de um tubo de vidro e esses dentro de uma cuba, mas fora das embalagens autoclaváveis.
Testes realizados durantes 3 semanas
Figura 12 – Teste padrão
Figura 13 – Autoclave vertical
METODOLOGIA

## Slide 16
3 Diferentes configurações
METODOLOGIA
Instituição pública FUNED

## Slide 17
Configurações
A: IB dentro do tubo de vidro e fora da embalagem autoclavável;
B: IB fora do tubo de vidro e dentro da embalagem autoclavável;
C: IB dentro do tubo de vidro e dentro da embalagem autoclavável.
Figura 14 – Testes com diferentes configurações
METODOLOGIA

## Slide 18
FASE I – 13 empreendimentos em MG que prestavam serviços de autoclavação de RSS no ano de 2018
Tabela 1 – Caracterização dos empreendimentos
AAF: Autorização Ambiental de Funcionamento; LO: Licença de Operação; REVLO: Revalidação da Licença de Operação; LAS/RAS: Lic. Simplificado Fonte: Sistema Integrado de Informação Ambiental (SIAM), 2018.
Empreendimento | Município | Capacidade instalada (t/d) | Tipo de regularização ambiental
A | Araguari | 0,9 | AAF
B | Belo Horizonte | 4,5 | LO
C | Betim | 5,3 | LOC
D | Contagem | 12 | LAS/RAS
E | Iguatama | 14 | LAS/RAS
F | Itajubá | 0,9 | AAF
G | Monte Alegre de Minas | 0,9 | AAF
H | Patos de Minas | 0,85 | LAS/RAS
I | Santa Luzia | 16 | LO/REVLO em análise
J | Santana do Paraíso | 5 | TAC* / LOC formalizado
K | Uberaba | 3,5 | LOC
L | Uberlândia | 4,5 | LOC
M | Uberlândia | 40 | LAS/RAS
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 19
O padrão dos procedimentos adotados pelos empreendimentos está relacionado aos requisitos estabelecidos pelos fabricantes dos equipamentos.
Tabela 2 – Parâmetros operacionais adotados pelos empreendimentos
Empreendimento* | Condições operacionais |  | 
 | Temperatura (°C) | Pressão (kgf/cm²) | Tempo (min)
B | 150 – 132 | 4,8 | 40
C | 150 – 132 | 4 | 35 a 40
D | 135 | 3,2 | 40
E | 135 | 3,2 | 60
F | 145 | 4,5 | 35 a 40
H | - | 3,5 | 30
I | 145 | 3,5 | 30
J | 145 | - | 68
K | 150 | 4 | 30
L | 150 | 4 | 30
M | 145 | 3,8 | 30
RESULTADOS E DISCUSSÃO
*Empreendimentos A e G não responderam ao questionários e não possuíam informações no processo de licenciamento ambiental

## Slide 20
Empreendimento | Frequência de monitoramento | 
 | Indicador biológico | Indicador químico
B | Semanalmente*** | A cada ciclo***
C | A cada turno** | A cada ciclo**
D | Semanalmente* | Diariamente*
E | Quinzenalmente** | Não utilizado**
F | Semestralmente** | Trimestralmente**
H | Diariamente* | Diariamente*
I | Mensalmente*** | Não utilizado***
J | Não informado | Não informado
K | Trimestralmente*** | Não informado
L | Trimestralmente*** | Não informado
M | Mensalmente* | Não utilizado*
*Dados obtidos no processo de licenciamento ambiental
**Dados obtidos por meio do questionário
***Dados obtidos por meio do processo de licenciamento e questionário
Tabela 3 – Frequência de utilização dos indicadores
F Semestralmente** Trimestralmente**
K Trimestralmente*** Não informado
L Trimestralmente*** Não informado
RESULTADOS E DISCUSSÃO
I Mensalmente*** Não utilizado***

## Slide 21
Avaliação da eficiência do tratamento dos empreendimentos privados a partir dos cenários propostos
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Empreendimento | Indicador biológico | Indicador químico
B | 1262 3M (48h) | Classe IV 3M
C | 1292 3M (3h) | Classe IV 3M
E | Sportest (12 a 24h) | Classe IV Sportest
I | 1492 3M (1h) | Classe IV 3M
Tabela 4 – Tipos de indicadores utilizados nos empreendimentos que firmaram parceria

## Slide 22
Empreendimento B
Alguns IBs ficaram secos, inviabilizando a leitura dos resultados. Foi informado que tal situação estava ocorrendo com frequência no empreendimento.
A: IB em que não houve crescimento de esporos;
B: IB cujo resultado demonstrou crescimento de esporos;
C: IB que apresentou ressecamento, inviabilizando a leitura.
Figura 15 – IBs após tratamento
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Suporte para inserção dos IBs: suporte de madeira
Suporte utilizado: madeira;

## Slide 23
Testes | Empreendimento B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cenário 1 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 |  | HC2 | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 7 | 7 |  | 0 | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1
10 minutos | 5 | 5 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1
Cenário 2 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 | HC2 |  | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 6 | 4 | 2 |  | 10 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0
10 minutos | 6 | 6 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0
Cenário 3 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 | HC2 |  | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 10 | 3 | 7 |  | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0
10 minutos | 10 | 3 | 7 |  | 10 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1
Tabela 5 – Resultados dos indicadores em diferentes cenários – Empreendimento B
*N: Número de indicadores (biológicos e químicos) avaliados
1NHC: Não houve crescimento de esporos de Geobacillus stearothermophilus; 2HC: Houve crescimento de esporos de Geobacillus stearothermophilus
3S: Resultado satisfatório para indicador químico ; 4INS: Resultado insatisfatório para indicador químico
7
7
RESULTADOS E DISCUSSÃO
4
2
7
5
5
5
6
6
7
9
7
9

## Slide 24
Análise estatística:
Não houve diferença significativa na inativação dos esporos de G. stearothermophilus entre os tempos de exposição de 15 e 10 minutos nos três cenários avaliados;
Foi constatada diferença estatisticamente significativa entre a posição dos IBs do cenário 3, em ambos os tempos de exposição;
Tal resultado revela que o fundo do contêiner um ponto crítico para penetração de vapor, pois interferiu na inativação dos esporos de G. stearothermophilus.
Empreendimento B
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 25
Os IBs inseridos no suporte a 10 cm da base dos contêineres apresentaram água em seu interior, o que comprometeu a leitura dos resultados;
O empreendimento optou por realizar a maioria dos testes do tempo reduzido do cenário 1 com os indicadores inseridos no meio da massa de resíduos para evitar o comprometimento da leitura dos Ibs.
Figura 16 – IBs após tratamento
Empreendimento C
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Suportes utilizados: aço inox;

## Slide 26
Testes | Empreendimento C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cenário 1 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 21 | 16 | 5 | 24 | 24 | 0 | 24 | 23 | 1 | 24 | 24 | 0
4 minutos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 21 | 4 | 25 | 25 | 0
Cenário 2 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 20 | 12 | 8 | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 | 8 | 20 | 20 | 0
4 minutos | 20 | 2 | 18 | 20 | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 20 | 20 | 0
*N: Número de indicadores (biológicos e químicos) avaliados
1NHC: Não houve crescimento de esporos de Geobacillus stearothermophilus;
2HC: Houve crescimento de esporos de Geobacillus stearothermophilus
3S: Resultado satisfatório para indicador químico
4INS: Resultado insatisfatório para indicador químico
Tabela 6 – Resultados dos indicadores em diferentes cenários – Empreendimento C
RESULTADOS E DISCUSSÃO
8
18
8
18
5
4

## Slide 27
Análise estatística:
Não houve diferença significativa na inativação dos esporos de G. stearothermophilus, no Cenário 1;
No Cenário 2 houve uma diferença significativa entre os tempos de exposição. O tempo de exposição de 4 minutos à temperatura de 132°C não se demonstrou adequado para inativação dos esporos.
Empreendimento C
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 28
O empreendimento optou por não realizar muitos testes, devido ao investimento que seria necessário para obtenção dos indicadores. Desta forma, o empreendimento salientou que poderia realizar somente duplicatas dos cenários 1 e 2;
Suporte para inserção dos IBs: aço inox.
Empreendimento E
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 29
Testes | Empreendimento E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cenário 1 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
10 minutos | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
Cenário 2 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
10 minutos | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
*N: Número de indicadores (biológicos e químicos) avaliados
1NHC: Não houve crescimento de esporos de Geobacillus stearothermophilus;
2HC: Houve crescimento de esporos de Geobacillus stearothermophilus
3S: Resultado satisfatório para indicador químico
4INS: Resultado insatisfatório para indicador químico
Tabela 7 – Resultados dos indicadores em diferentes cenários – Empreendimento E
Não foi possível obter uma análise conclusiva, tampouco aplicar testes estatísticos, devido ao pequeno número de resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 30
Avaliação da eficiência do tratamento dos empreendimentos privados a partir dos cenários propostos
O empreendimento já utilizava suportes, em aço inox, para inserção dos indicadores.
Figura 17 – Suportes para inserção dos indicadores
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Empreendimento I

## Slide 31
Testes | Empreendimento I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cenário 1 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0
4 minutos | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0
Cenário 2 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0
4 minutos | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0
Cenário 3 (tempos de exposição) | IB 10 cm |  |  | IQ 10 cm |  |  | IB 50 cm |  |  | IQ 50 cm |  | 
 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4 | N* | NHC1 | HC2 | N* | S3 | INS4
15 minutos | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0
4 minutos | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0
*N: Número de indicadores (biológicos e químicos) avaliados
1NHC: Não houve crescimento de esporos de Geobacillus stearothermophilus;
2HC: Houve crescimento de esporos de Geobacillus stearothermophilus
3S: Resultado satisfatório para indicador químico
4INS: Resultado insatisfatório para indicador químico
Tabela 8 – Resultados dos indicadores em diferentes cenários – Empreendimento I
RESULTADOS E DISCUSSÃO
2
2
1
2
1

## Slide 32
Análise estatística:
Não houve diferença significativa na inativação dos esporos de G. stearothermophilus entre os tempos de exposição de 15 e 4 minutos nos três cenários avaliados, nas diferentes temperaturas avaliadas.
Empreendimento I
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 33
Frequência adequada para monitoramento do processo de tratamento
O monitoramento em uma frequência mensal, quinzenal, trimestral ou mesmo semestral é inviável, pois não é possível garantir que as condições do tratamento estarão adequadas para longos períodos sem monitoramento;
Não foi possível estabelecer uma frequência ideal para utilização dos indicadores em todos os cenários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 34
Os testes iniciais não demonstraram crescimento dos esporos de Geobacillus steartothermophilus;
Já os indicadores não processados apresentaram turvação do meio, demonstrando a presença de esporos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 18 – Teste padrão
Avaliação da eficiência do tratamento – FUNED

## Slide 35
Localização dos IBs | Frente Resultado | Fundo Resultado
IB inserido fora da embalagem autoclavável e dentro do tubo de vidro (duplicata) | NHC* | NHC
IB inserido fora do tubo de vidro e dentro da embalagem autoclavável (duplicata) | NHC | NHC
IB inserido dentro do tubo de vidro e dentro da embalagem autoclavável (duplicata) | HC** | NHC
*NHC: Não houve crescimento
**HC: Houve crescimento
Tabela 14 – Resultados dos indicadores avaliados na instituição
Avaliação da eficiência do tratamento – FUNED
RESULTADOS E DISCUSSÃO
HC*

## Slide 36
Constatou-se a falta de padronização da frequência de monitoramento do processo entre os empreendimentos existentes no Estado de Minas Gerais;
Os resultados não apresentam um indicativo para que os empreendimentos possam, portanto, reduzir o tempo de exposição e/ou a temperatura de operação;
Os resultados também alertaram para a limitação de penetração de vapor no fundo dos contêineres.
CONCLUSÕES

## Slide 37
É evidente que os IQs não devem atuar como uma substituição aos IBs, mas devem ser utilizados como um monitoramento de apoio;
Sugere-se a utilização de IBs duas vezes por semana, em alturas distintas do contêiner. Também é sugerida a utilização de IQs em todos os ciclos de tratamento, devendo ser inseridos em todos os contêineres;
As análises microbiológicas realizadas em dois empreendimentos revelaram a necessidade da elaboração de uma metodologia específica de amostragem de RSS.
CONCLUSÕES

## Slide 38
FUNED: embalagem autoclavável não possui influência direta nos resultados de inativação microbiana dos IBs;
FUNED: existência de pontos com deficiência na distribuição de vapor na parte frontal do equipamento, fato que demonstra a necessidade da inserção de indicadores em diversos pontos da autoclave.
CONCLUSÕES

## Slide 39
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE. Saiba o que é o PGRSS. 2012. Disponível em: < http://administracaoemsaude. blogspot.com.br/2012/01/saiba-o-que-e-o-pgrss.html>. Acesso em: 20 set. 2017.
AMBIÊNCIA. Resíduos de serviços de saúde. Disponível em: < http://ambiencia.org/category/residuos-de-servicos-de-saude/>. Acesso em: 20 abr. 2018.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2015. São Paulo, 2016.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2017. São Paulo, 2018. 74 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2021. São Paulo, 2021. 54 p.
BIOMECK. Produtos: indicadores biológicos. Disponível em: < http://www.biomeckbrasil.com.br/sao-paulo/catalogo-produtos>. Acesso em: 15 dez. 2018.
BONDTECH. Medical waste autoclaves. United States, 2018. Disponível em: < https ://bondtech.com/medical-waste-autoclaves>. Acesso em: 17 set. 2018.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 40
BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Publicada no D.O.U. – Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 10 de dezembro de 2004.
BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Publicada no D.O.U. – Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 29 de março de 2018.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA. Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Publicada no D.O.U. – Diário Oficial da União n° 84, de 4 de maio de 2005, Seção 1, páginas 63-65.
CRISTÓFOLI. Indicadores biológicos. Disponível em: <http://www.splabor.com.br/blog/autoclaves/aprendendo-mais-autoclave-e-o-teste-de-esterilizacao/>. Acesso em: 20 maio. 2018.
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEAM. Panorama da destinação dos resíduos de serviços de saúde no estado de minas gerais com base nas declarações da gestão dos resíduos de serviços de saúde (ano base 2013). 104 p. Belo Horizonte: FEAM, 2016.
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Panorama da destinação dos resíduos de serviços de saúde no estado de minas gerais com base nas declarações da gestão dos resíduos de serviços de saúde (ano base 2014). 97 p. Belo Horizonte: FEAM, 2018.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 41
RESIDUALL. Resíduos de serviços de saúde. Disponível em: < https://www.residuall.com/>. Acesso em: 20 jan. 2019.
ORAEGBUNE, O. M.; WAZIRI, A. I. Alternative disposal system of hospital medical solid waste – a case study of Federal Medical Center, Gombe, Gombe State, Nigeria. International Journal of Health, Safety and Environments, v. 3, p. 57-69, 2017.
SISPACK. Indicadores biológicos. Disponível em: < https://sispack.com.br/indicadores-biologiocos/>. Acesso em: 15 dez. 2018.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL. Análise de licenciamento. Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/siam/login.jsp>. Acesso em: 18 maio. 2017.
WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. Safe management of wastes from health-care activities. 2 ed. Genebra, 2014. Disponível em: < http://www.searo.who.int/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=qRgAc4IuJizEd_jCf01qtBmxCG dLvzCO0W1632BF-qc,>. Acesso em: 25 abr. 2017.
3M. Indicadores químicos a vapor. Disponível em: <https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/3m-do-brasil/todos-os-produtos-3m-do-brasil/~/Indicador-Qu%C3%ADmico-a-Vapor-3M-Comply-1250/?N=5002385+3292142491&rt=rud>. Acesso em: 20 maio. 2018.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 42: Dissertação disponível no site do SMARH/UFMG: smarh.eng.ufmg.br Seção: Teses e Dissertações Obrigada! Contato: cintia.matos@meioambiente.mg.gov.br cintia.soaresmatos@gmail.com
Resultados e Discussão
Objetivos
Metodologia
Conclusões e Recomendações
Referências
Introdução